SXJS-E型

变压器油介损测试仪

圆柱体油杯

使用说明书

上海菲柯特电气科技有限公司

地址：上海市宝山区新沪路285弄25号 邮编：200442

电话：021-66390728  传真：021-66377318   手机：13918526188

一、简介

SXJS-E型变压器油介损测试仪是上海菲柯特电气科技有限公司根据IEC及国家有关规定，发挥自身技术优势，精心研制的高精度、数字化工业仪器。该仪器采用高频感应加热技术，加热均匀，升温速度快，时间短。采用单片机进行控制和计算，实现自动化，电容和介损测量精度高，数据稳定、重复性好。输出电压0~2000V连续可调，适合不同试品的各电压等级需要。广泛适用于变压器油、电容器油及电缆油的介损测量。

二、安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、仪器应避免剧烈振动。

4、仪器必须可靠接地，防止触电危险。

5、测试结束后，按复位键，关掉电源开关,严禁带电拆装各测试电缆和更换油样。

6、对仪器的日常维护，必须在不加电情况下进行，否则高压危险。

三、性能特点

1、采用电磁感应加热技术，加热均匀，升温速度快，时间短。

2、输出电压0~2000V连续可调，适合不同试品的各电压等级需要。

3、控温准确，不受环境温度高低的影响。

4、测量精度高，数据稳定、重复性好。

5、有开机检测接地电路，不接地线或接地不好给予提示。

6、有短路保护电路，油杯短路或高压输出短路。

四、技术指标

1、测量范围：电容：1pF~200pF

介损：0~10%

2、测量精度：

电容：±（0.5%·C+1pF）

介损：±（1%·D+0.00008）

3、分辨率：电容：0.01pF

介损：1×10-5

4、控温范围：室温~100℃

5、控温精度：±0.5℃

6、输出电压：0~2000V连续可调

7、工作电源: AC220V±10%  50HZ

8、使用温度: 0～40℃

9、相对湿度: 小于等于90%  无结露

10、重  量:   10kg

五、系统介绍

- 油介损测试仪仪器前后面板如图一所示：

电压表      显示器

打印机

开关

图 一 a： 油介损测试仪前面板图

高压输出

温度测量	  介损测量

电源

残油出口

图一b：油介损测试仪后面板图

1、开  关：为整机电源开启和关闭的控制。

2、打印机：打印测量数据。

3、电压表：显示输出电压值。

4、显示器：显示测试结果，操作菜单。

5、辉度增：按此键增强字符的对比度。

6、辉度减：按此键减小字符的对比度。

7、复位键：整机初始化，仪器处在准备状态。

8、确认键：按此键，仪器自动执行相应菜单功能。

9、光标键：上、下、左、右四个方向，用来选择菜单、修改数值。

10、电  源：整机电源的输入口，接AC220V，50HZ电源。

11、   ：仪器的保护接地端。

12、残油出口：油杯泄漏的废油从此口流出。

13、高压输出：接校验设备（标准电容）的高压端。此端口不用时必须封闭，以免高压伤人！

14、温度测量：温度传感器电缆接口。

15、介损测量：油杯电容的电流信号通过此口进入测量单元。

六、油杯的清洗及使用方法

本仪器的油杯是以IEC-247号出版物为依据，完全符合GB5654、YS-30-1-84标准要求。具有圆柱型、三电极结构，拆洗零部件少，重量轻，高温下移动方便等特点。

1、技术指标：

①电极间隙						2mm

②最高工作电压					2KV，50HZ

③空杯电容量					60±2pF

④空杯介损						≤5×10-5

⑤液体容量						40ml

2、油杯组装示意图如下：

1、高压极（外电极） 2、测量极（内电极）   3、绝缘支柱（高频瓷）

4、压紧螺母			5、屏蔽保护极         6、绝缘支柱（高频瓷）

7、安装体           8、测量极引出端

3、清洗方法：

测量前，对油杯的清洗是非常重要的。因为绝缘油对极微小的污染都有极敏感的反应，因此必须严格按照下述方法进行清洗。

㈠彻底清洗程序：

⑴松开定位锁紧螺钉，手持把手将电极芯从外电极内拔出，拧下内电极。

⑵依次用化学纯的石油醚（馏程60~90℃）彻底清洗所有部件。

⑶用丙酮对所有部件进行漂洗，然后用中性洗涤剂清洗。

⑷将所有部件放入5%磷酸三钠的蒸馏水中煮沸5分钟，然后用蒸馏水漂洗几次。

⑸把所有部件放入蒸馏水中煮沸至少1小时。

⑹将所有部件放入温度控制在105~110℃的烘箱内，烘干时间不少于1小时。

⑺待所有部件凉至不烫手时，用干净的稠布包住部件组装电极，切勿用手直接接触。

⑻电极装好后，在工频2KV下，测量空杯介损值应不大于5×10-5 ，否则重新清洗。

㈡一般例行试验清洗程序：

作绝缘油介损的一般例行试验时，油杯清洗可以简化，将㈠中⑷、⑸两项略去，代之以热自来水漂洗所有部件，再蒸馏水漂洗几次，其他项目相同。

㈢试样清洗电极：

当连续对一批试样作例行试验时，若前一次油样介损大于规定值，则油杯必须按照㈠或㈡的方法清洗后，进行下一个油样测量。若前一次油样介损小于规定值，按照下述方法用油样清洗：

⑴取油样40ml充入外电极内，插入电极芯并锁紧，在水平面上作环形动作3次，使油样冲刷电极表面。

⑵上下颠倒3次，使油样冲刷电极表面。

⑶将油倒掉，再注油，按上述方法重复2~3次。

七、注意事项

1、仪器必须可靠接地，否则仪器报警，不进入主菜单。

2、从仪器上取放油杯前，一定要关闭电源。

3、油杯装好后，先检测空杯，电容值应为60±2pF，介损小于0.005%；若电容值大于62时，应重新安装，介损不合格时，应重新清洗油杯。

4、由于新油杯可能有灰尘或布屑，所以新油杯装好后，要用试样油清洗三次（加入试样油，上下左右转动内电极，然后倒掉），加热后清洗效果更好。

5、在安装瓷柱时，要注意用力适度，不可过度用力，以免瓷柱损坏，或造成安装后的电容值不合格。

6、测温孔内一定要注入约140ml油！否则加热时温度失控！

7、每次注入外电极试样油约为40ml。

8、油杯脏污后，应严格按照清洗方法进行清洗，否则会因脏污引起不正确的测量结果。

9、选用清洗剂时，要使用既易溶解被试油样，又易挥发且无毒的石油醚等溶剂。

10、油杯的零部件是经过精密机械加工而成，要严格防止在拆装清洗和移动过程中磕碰划伤，否则空电极参数达不到技术要求。

11、因为液体容易氧化，所以加热时间不宜超过60分钟，达到预定温度后应在10分钟内测量，不要长时间等待。

八、仪器成套性

| 主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 测试线 | 二条 |
| 电源线 | 一条 |
| 测温探头 | 一个 |
| 油杯 | 一套 |
| 操作手册 | 一本 |
| 合格证/保修卡 | 一张 |
| 装箱单 | 一张 |
| 保险管 | 两个 |

- 售后服务

仪器自购买之日起12个月内属产品质量问题免费包修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。