- FSZ-III型石油产品酸值测定仪

- 使用说明书

- 上海菲柯特电气科技有限公司

- 电话021-66390728

- 手机：13918526088

- 概述

在电力系统及工矿企业都有大量的充油电气设备，变压器油和汽轮机油的酸值是必测的常规检验项目。绝缘油酸值自动测定仪用于变压器油、汽轮机油酸值测定的仪器，采用微机控制，电、光、机、化学一体化全自动设计，完全替代了手工操作，提高了工作效率，减轻了工作人员的劳动强度，最大限度地减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。操作简单、使用方便，抗干扰能力强，稳定可靠。

二、主要功能

1、采用中和滴定法原理，用微机控制在常温下自动完成加液、滴定、搅拌、判断滴定终点，液晶屏幕显示测定结果并可打印输出。

- 用特制试剂瓶盛装萃取液和中和液，试剂在使用过程中不与空气接触，避免了溶剂挥发和空气中CO2的影响；使用者不用手接触溶剂，减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。

3、该仪器操作简单，采用大屏幕液晶显示、中文菜单选择，使用者只需选择菜单功能，按屏幕提示输入有关数据并确认，仪器即可自动完成酸值测定全过程。

4、测定仪还可根据需要选择只测定一个试样或连续测定2-6个试样。

三、技术指标

电源电压：     AC220V±10%

酸值测定范围： 0.001-0.300mgKOH/g

最小分辨率：   0.001 mgKOH/g

测量准确度：酸值在0.001-0.100 mgKOH/g之间

允许误差范围：±0.01mgKOH/g

酸值在0.100-0.300 mgKOH/g之间

允许误差范围：±0.02mgKOH/g

外形尺寸：  410mm×310mm×270mm

四、使用条件

环境温度：  20ºC-40ºC

相对湿度：  <75%

中和液浓度：

0.02-0.03mol/L（测量PH值＜0. 1mgKOH/g的油样〉

0.03-0.05mol/L(0.1≤测量PH值＜0.3mgKOH/g的油样)

五、仪器结构

A：液晶显示  B：	键盘  C：打印机  D：保护盖  E：放置油杯转盘  F：滴数检测

N：中和液压力微调旋钮  O: 萃取液压力微调旋钮  G：保险丝座   H：电源开关

I：电源插座   J：洗气液瓶   L：中和液瓶   K：废液出口  M：萃取液注入口

P：中和液注入口   Q:萃取液瓶

注：转盘中可放置6个油杯，转盘上的0杯位为废液漏斗

本仪器分为三部分，既控制箱、机械传动部分、试验区。试验区中放置油杯转盘，滴数检测装置，自动测定酸值。控制箱收集处理各种信息，并向执行机构发出运行指令，同时控制箱含有液晶和键盘，形成良好的人机沟通界面。机械传动机构在机箱内部，通过风泵及机械传动机构，控制上液及杯盘转动等。

六、控制面板

仪器面板上有6个薄膜按键，各键分别为：复位键，上移键，下移键，左移键，右移键，确认键。其功能如下：

1、复位键，按此键仪器热启动重新开始工作。

2、上移键，按此键项目光标上移或改动数据增加。

3、下移键，按此键项目光标下移或改动数据减少。

4、左移键，按此键项目光标左移。

5、右移键，按此键项目光标右移或退出时钟设置。

6、确认键，此键存入数据或执行某项操作。

上海菲柯特电气科技有限公司

6

1

4

2

3

5

仪器面板结构图

七、显示页面

1、首页：开机显示首页面，首页面显示公司各种信息。首页面显示几秒钟后，显示主菜单。

注：温度低于23℃时，开机显示“请稍候 正在平衡温度”，然后再显示首页。

2、主菜单：主菜单页共有四项，分别为“预置参数”、“手动操作”、“ 空白实验”、“清洗操作”，最下一行显示日历时钟，此页面可对时间进行设置。在此页面按上下左右键，可选择项目功能，然后再按“确认”键，可进入所选页面或进行功能操作。

主 菜 单 预置参数 手动操作 空白实验 清洗操作 2006年03月28日15时18分

3、预置参数页：此页面为油样测试页。可设置“油样选择”，中和液浓度，选择做第几杯并设置油重。

油样选择：绝缘油 中和液浓度：0.0223 mol/L 1杯 否 油重：0.000g 2杯 否 油重：0.000g 3杯 否 油重：0.000g 4杯 否 油重：0.000g 5杯 否 油重：0.000g 6杯 否 油重：0.000g 测定

4、手动操作页：此页面为调试页：包括“压管”“开泵”“搅拌试验”“自动定位”“中和上液”“萃取上液”“温度检验”。选择项目后，下面有提示操作项。手动操作页主要用于生产厂家人员在安装调试时使用。

手 动 操 作 压管 开泵 搅拌试验 自动定位 中和上液 萃取上液 温度检验 28.5℃ 2006年03月28日15时29分

压管：检测电磁铁的工作情况；

开泵：试验风泵开启情况；

搅拌试验：试验搅拌电机的工作是否正常。

自动定位：通过自动定位操作，检测仪器的定位系统是否正常，选择“自动定位”转盘将自动定位到第四杯。表示定位系统正常。

中和上液：选择“中和上液”，此时转盘自动定位在0杯位，液晶显示“正中和上液”，观察滴数检测部的针头有5滴中和液滴出后，自动停止中和上液。表明中和上液滴数检测均正常。

萃取上液：生产调试人员操作（调节萃取上液量为15mL），用户不必作。

温度检验：生产厂家调试机器时用，用户不必操作。

八、开箱安装

1、开箱后把仪器安放在实验室稳固的工作台上。

2、取一个烧杯装入随机带的氢氧化钾兑80ml水，充分溶解后，再注入洗气瓶中。

3、向随机带的萃取液瓶中注入萃取液（液面不得高于500mL刻线）。

4、旋下机箱内的清洗瓶，换上随机附带的中和液瓶。

5、把废液出口胶管与废液袋连接好，将废液袋垂放在工作台下面。

6、接通220V电源。注意：220V电源应有良好的接地线！

九、试验操作步骤

1、打开电源，仪器屏幕显示首页面。静止几秒钟后，显示主菜单。（如果当时温度低于实验所需温度时，页面显示“请稍候 正在平衡温度”，待温度平衡后自动翻页，显示首页面）。

2、空白实验：油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位，并放入一粒搅拌子。选择“空白实验”，按“确认”键后，机器将自动进行空白实验操作。（注意：观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右）然后将做完空白实验的杯子取出，即可实验。

3、油样测试：选择预置参数页。

1）屏幕第一行显示“油样选择”，按“上”键选择做油种类：绝缘油、透平油、抗燃油。

2）按“右”键移动光标，按“上”、“下”键输入中和液浓度。

3）油样称量：用注射器抽取油样，绝缘油和透平油的量为8mL，抗燃油为1mL，称其净重并记录杯号。

4）将油杯对号放入杯盘中，分别放入一个搅拌子。

5）移动光标至所选杯位，按“上”键改变屏幕上的“否”为“是”，然后输入对应杯位的油重，按“确认”键进行PH值测定。

6）每做完一杯油样，屏幕显示其测试结果，待所设置的油样全部完成，仪器将自动打印测量结果。

注：透平油颜色较深，因其遮光性强，影响杯位定位的准确性，故应选择抗燃油页面，抽取试油1mL进行测试。

4、清洗操作：

关机前一定要进行清洗操作。旋下中和液瓶（密封保存），换上装有20mL无水乙醇的清洗液瓶，进行清洗操作。待“清洗操作”提示消失后，可再次按“确认”键，重复清洗。然后按“复位”键，使管内液体回流到瓶里，旋下清洗瓶即可关机。

注：清洗液每次用完必须倒掉，将清洗瓶洗净、烘干，以备下次使用。

十、使用注意事项

1、试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净，待干燥后方可使用。

2、在第一次做试验时，最好先在“手动操作”页面，按“中和上液”进行中和上液，以免清洗液残留管中，使空白试验结果产生误差。

3、注意测定酸值前，一定要先做空白实验，如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化，则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是第一杯位。

4、特别提醒：空白试验时，中和液的滴速一定不能过快，否则会使滴数检测不准确，影响实验结果。由转盘左侧的中和液压力微调旋钮进行调节。

5、如果做空白试验时，掀开保护盖，则油样检测时也应掀开保护盖，保持试验前后环境光线一致。

6、实验油杯放入杯盘时，必须保证杯底完全放入托盘的杯托内，以免杯放不正，影响收光检测。

7、如果室温低于23℃，实验时，页面显示“平衡温度”，应将称好的油杯先放入杯盘，扣上保护盖和后盖板，升温后再试验。

8、每次做完实验的杯子必须从杯盘内取出，以免再做实验时影响定位。

9、实验结束时，中和液和萃取液瓶应放在遮光处密封保存，以免变质失效。

10、洗气液产生沉淀时应重新配制洗气液（20gKOH加入80mL水），以免影响滤气效果。

11、每次关机前必须进行清洗操作，以免滴定针头堵塞，导致不上液。

十一、故障现象及排除方法

1、在试油测试中，杯位定位不准确。

处理方法：检查是否因试油颜色深，而造成定位不准确。

如果试油颜色浅，可能油样不足8mL，重新称量；

如果试油颜色深，则应选择“抗燃油”页面，抽取试油1mL重新测试。

2、中和液滴定特慢或几乎不上液。

有可能中和液瓶盖未旋紧、漏气。将瓶盖旋紧即可。

将中和液微调旋钮向逆时针方向慢慢调节。

有可能因清洗不彻底，使中和滴定针头堵塞。

处理方法：

更换4.5#针头，调节针头的倾斜角度，使滴数检测准确。

调节方法：

a.在“手动操作”页面选择“中和上液”项，按“确认”键后，开始中和上液；

b.观察中和液滴数，恰好滴5滴停止，即为滴数检测准确，否则，用镊子调节针头的倾斜角度，变化其滴定位置，使其恰好滴5滴停止，然后用胶将其粘好固定。

c.可反复按“确认”键，确认中和上液滴定检测准确，方可再试验。

d.如果中和液滴速快，可将中和微调旋钮顺时针方向调节，使其滴速约为1滴/秒，否则会影响检测结果。

3、低酸值试油测试结果出现0.0001mgKOH/g或误差较大现象。

解决方法：需要重新做空白实验。并且核实空白实验所消耗的KOH的滴数，与主板继电器发出的记数的声音相对应。确保空白实验必须准确。

十二、安装打印纸

1、安装纸卷与上纸，翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出约2毫米，接通打印机电源，打印机走纸三行后，进入待命状态，此时指示灯亮。按一下按键，指示灯灭， 再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸；或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸退入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。

2、检测，将打印机电源关断，按住SEL键后接通打印机电源，打印机进入自检测，打印出自检清单。

顾客可根据需要选配JA2003N（0.001g）电子天平。

运行中变压器油、汽轮机油酸值

测定法（BTB法）

（GB 7599-87）

本方法适用于测定运行中变压器油、汽轮机油的酸值。

该法是采用沸腾乙醇抽出试油中的酸性组分，再用氢氧化钾乙醇溶液进行滴定，中和1g试油酸性组分所需的氢氧化钾毫克数称为酸值。

1 仪器

1.1锥形烧瓶：200~300ml。

1.2 球形或直形回流冷凝器：长约300mm。

1.3 微量滴定管：1~2ml，分度0.02ml。

1.4 水浴。

- 2 试剂

2.1 氢氧化钾溶液：配成0.02	~0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液。

2.2 溴百里香草酚蓝（BTB）指示剂：取0.5g溴百里香草酚蓝（称准至0.01g）放入烧杯内，加入100ml无水乙醇，然后用0.1mol/L氢氧化钾的溶液中和至pH为5.0。

2.3 无水乙醇：分析纯。

3 试验步骤

3.1 用锥形烧瓶称取试油8~10g（准至0.01g）。

3.2 量取无水乙醇50ml倒入有试油的锥形烧瓶中，装上回流冷凝器，于水浴上加热，在不断摇动下回流5min，取下锥形烧瓶加入0.2mlBTB指示剂，趁热以0.02~0.05mol/L的氢氧化钾乙醇溶液滴定至溶液由黄色变成蓝绿色为止，记下消耗的氢氧化钾乙醇溶液的毫升数。

BTB指示剂在碱性溶液中为蓝色，因试油带色的影响，其终点颜色为蓝绿色。

在每次滴定时，从停止回流至滴定完毕所用的时间不得超过3min。

3.3 取无水乙醇50ml按3.2步骤进行空白试验。

4 计算

试油的酸值按下式计算：

式中：X — 试油的酸值，mgKOH/g；

V1 — 滴定试油所消耗0.02~0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液的体积，ml；

V0 — 滴定空白所消耗0.02~0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液的体积，ml；

C — 氢氧化钾乙醇溶液的浓度，mol/L；

56.1 — 氢氧化钾的分子量；

G — 试油的重量，g；

5 精确度

两次平行测定结果的差值不得超过下列的允许值：

酸值，mgKOH/g                   允许差值，mgKOH/g

  - 0.01

0.1~0.3                             0.02

0.3                                 0.03

注：氢氧化钾乙醇溶液保存不宜过长，一般不超过三个月。当氢氧化钾乙醇溶液变黄或产生沉淀时，应对其清液进行标定方可使用。

附加说明：本标准由中华人民共和国水利电力部提出，由水利电力部西安热工研究所技术归口。

本标准由华北电力试验研究所负责起草。本标准主要起草人洪德惠。

| 运行中变压器油质量标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备电压等级kV | 质量指标 |  | 检验方法 |
|  |  |  | 投入运行前的油 | 运行油 |  |
| 1 | 外状 |  | 透明、无杂质或悬浮物 |  | 外观目视 |
| 2 | 水溶性酸（pH值） |  | ＞5.4 | ≥4.2 | GB/T 7598 |
| 3 | 酸值，mgKOH/g |  | ≤0.03 | ≤0.1 | GB/T 7599或 GB/T 264 |
| 4 | 闪点（闭口），℃ |  | ≥140（10号、25号油） ≥135（45号油） | 与新油原始测定值相比不低于10 | GB/T 261 |
| 5 | 水分1），mg/L | 330~500 220 ≤ 110及以下 | ≤10 ≤15 ≤20 | ≤15 ≤25 ≤35 | GB/T 7600或 GB/T 7601 |
| 6 | 界面张力（25℃），mN/m |  | ≥35 | ≥19 | GB/T 6541 |
| 7 | 介质损耗因数（90℃） | 500 ≤330 | ≤0.007 ≤0.010 | ≤0.020 ≤0.040 | GB/T 5654 |
| 8 | 击穿电压2），kV | 500 330 66~220 35及以下 | ≥60 ≥50 ≥40 ≥35 | ≥50 ≥45 ≥35 ≥30 | GB/T 507或 DL/T 429.9 |
| 9 | 体积电阻率（90℃） Ω·m | 500 ≤330 | ≥6×1010 | ≥1×1010 ≥5×109 | GB/T 5654或 DL/T 421 |
| 10 | 油中含气量，% （体积分数） | 330~500 | ≤1 | ≤3 | DL/T 423或 DL/T 450 |
| 11 | 油泥与沉淀物，% （质量分数） |  | ＜0.02（以下可忽略不计） |  | GB/T 511 |
| 12 | 油中溶解气体组分 含量色谱分析 |  | 按DL/T 596—1996中第6、7、9章 |  | GB/T 17623 GB/T 7252 |
| 1）取样油温为40~60℃ |  |  |  |  |  |
| 2）DL/T 429.9方法是采用平板电极；GB/T507是采用圆球、球盖形两种形状电极。其质量指标为平板电极测定值。 |  |  |  |  |  |